教学实验用控制电源的研制

Design of Control Power Supply for Teaching Experiments

张友军

苏州大学机电工程学院 (江苏，苏州，215021)

Zhang Youjun

College of Mechanical & Electrical Engineering, Soochow University (Suzhou, 215021, China)

摘 要：电气类专业大学生在进行教学实验和科技创新活动时，常需使用多路控制电源。为此，本文采用反激式变换器电路结构，结合Power Integrations公司的开关电源芯片TOP227Y，研制一款有7路电压输出的教学实验用控制电源。该控制电源结构简单、体积重量小、外围元器件少、使用方便。

关键词： 教学实验  开关电源芯片  控制电源

Abstract: Many control power supplies are often used while electrical majors students do teaching experiments or carry out technological innovation activities. By adopting the topology structure of Flyback converter and a kind of power supply IC named TOP227Y, which is produced from Power Integrations company, a control power supply with 7 output voltages was manufactured. The control power supply has the advantages of simple structure, small volume, light weight, small number of peripheral elements, and convenient use.

Key words: Teaching experiment, Power supply IC, Control power supply

- ［中图分类号］TN86    ［文献标识码］ A     文章编号：1561-0349（2015）07-

1 引言

大学电气类专业所授课程，一般包括《模拟电子技术》、《数字电子技术》、《电子线路设计》和《电力电子技术》等[1]。电气类专业大学生在做这些课程的教学实验时，经常需要使用控制电源；另外，在进行毕业设计、创新性实验项目、课外实践等科技创新活动时，控制电源也是必不可少的仪器设备。

大学实验室里所用的控制电源，目前多采用保护功能比较齐全的直流稳压电源，一般都是从校外的生产厂家购置。这些直流稳压电源能够在一定的范围内灵活地调节输出电压，且能通过指针或数码显示输出电压值的大小。但此类直流稳压电源通常体积重量较大、价格较贵、只有1路或2路输出电压。

在电气类专业大学生进行教学实验和科技创新活动中，一些电子线路常需使用多路控制电源，这时就需要多个直流稳压电源，共同来提供多路控制电压。这样，不仅使得实验工作台拥挤，接插头过多，实验用接线过长造成浪费，也增加了实验步骤的繁琐（需要依次将多个稳压电源上电或断电）。为此，本文采用开关电源芯片TOP227Y[2-3]，研制一款有7路电压输出的控制电源，以用于大学生教学实验和科技创新活动。该控制电源结构简单、体积重量小、外围元器件少、使用方便。

2 开关电源芯片TOP227Y

美国Power Integrations公司（简称PI公司）开发生产了多个系列的开关电源芯片。相比于早期的TOPSwitch系列，TOPSwitch-II、TinySwitch和TOPSwitch-FX系列成本更低、性能更强。这些开关电源芯片已被广泛地应用于充电器、电源模块和待机电源等多种电子产品[2-3]。

TOPSwitch-II系列将85V-265V交流电输入功率扩展到90W，230V15%交流电输入功率扩展到150W，它有TO-220（Y）、8脚双列直插塑封（P）和8脚表面贴装（G）等3种封装形式。

本文所用开关电源芯片TOP227Y属于TOPSwitch-II系列的一种器件序号，采用TO-220（Y）封装形式，如图1所示。它将开关模式控制系统的所有功能合并到一只单片集成电路中，包括功率MOSFET、脉宽PWM调制器、高压启动电路和故障自动保护电路。

其漏极引脚（DRAIN）是内部集成功率MOSFET漏极引脚的输出。在启动工作状态下通过内部的开关式高压电流源提供内部偏置电流，且内设电流检测。

图1  开关电源芯片TOP227Y的封装形式

源极引脚（SOURCE）是内部集成功率MOSFET源极引脚的输出，兼做初级电路的公共点和参考点。

控制引脚（CONTROL）用于占空比控制的误差放大器和反馈电流的输入脚。它与芯片内部并联稳压器相连接，提供正常工作时的内部偏置电流。该引脚也用作电源旁路和自动重启动/补偿电容的连接点。

正常工作情况下，TOP227Y内部集成MOSFET的占空比随控制脚电流的增长而线性减小。有关TOP227Y详细功能参见文献[2][3]。

3 电路结构与工作原理

采用开关电源芯片TOP227Y，研制了1款有7路电压输出的教学实验用控制电源，其电气线路如图2所示。图中只给出了其中3路输出电压：Uo1、Uo2、Uo3。Uo1=+15V，Uo2=-15V，两者共地（GND）；Uo3=24V，是1路独立的输出电压。另外还有4路，分别独立地输出电压Uo4、Uo5、Uo6、Uo7，其中3路都是24V（Uo4、Uo5、Uo6），1路为5V（Uo7）。

此教学实验用控制电源的设计，不仅考虑到一般电子线路对控制电压的要求（单一电压：+15V；或双电压：15V；或三电压：15V和5V），而且也考虑到一些复杂电子线路（例如三相逆变电路）对控制电压的要求。此时4路独立的24V输出电压，可用于驱动三相逆变桥的功率开关管（24V电压有9V用于反向偏置，以确保开关管可靠关断）。

由图2可见，交流输入电压ui经整流桥U1后，在电容C1两端得到直流电压Ub。Ub作为反激式变换器的输入电压，经变压器Tr的原边绕组N1和TOP22Y（芯片U2）内部集成功率MOSFET，形成回路。

图2  开关电源芯片TOP227Y的封装形式

上图二极管改为空心通直线，电容改为平行直线，符号改为斜体，脚注改为下标

变压器Tr共有9个绕组N1~N9。其中N2~N8用于产生7路输出电压Uo1~Uo7；N9通过二极管D9在电容C3两端产生电压Uo9，经光耦P521（芯片U3）的引脚4和引脚3为TOP22Y提供控制和驱动电压。

图2中，电阻R3和R4将输出电压Uo1比例采

样后，与电阻R2、电容C6、并联调节器TL431（Z2）和光耦P521共同形成反馈网络。该网络，通过控制进入TOP22Y控制引脚（CONTROL）电流的大小，来调节TOP22Y内部集成功率MOSFET的占空比。

当Uo1过大时，流过光耦P521引脚1和引脚2的电流变大，对应经光耦P521引脚4和引脚3流入TOP22Y控制引脚的电流增加，从而使TOP22Y内部集成功率MOSFET的占空比变小，使得Uo1下降。

当Uo1过小时，流过光耦P521引脚1和引脚2的电流变小，对应经光耦P521引脚4和引脚3流入TOP22Y控制引脚的电流减小，从而使TOP22Y内部集成功率MOSFET的占空比变大，使得Uo1上升。

其它6路输出电压Uo2~Uo7具有随Uo1同向调节的趋势。以Uo3为例，当Uo1增加时，绕组N4经二极管D4在电容C15上产生的电压也相应增大，再经三端正向电压调节器L7824（芯片U5，Uo2、Uo7分别采用L7815和L7805），得到稳定性较好的24V输出电压Uo3。

将输出电压Uo2的正极性端与Uo1的负极性端相连，得到共地（GND）的15V。

4 试验结果及应用

研制的教学实验用控制电源参数为：交流输入电压ui的有效值=220V20%，输出电压Uo1~Uo7如前所述，电源总输出功率为20W。选择变压器磁芯为铁氧体EE25，绕组匝数N1= 64，N2=N3=8，N4=N5=N6=N7=16，N8=3，N9=3。电容C1=47

μF/400V，C7=C8=C11=C13=220μF/25V，C16=C18=220μF/35V。电感Lf1= Lf2=Lf3=3μH。

图3  TOP22Y漏极和源极两端电压uDS

图4  输出电压Uo1和Uo2

上两图中us改为μs

交流输入电压ui的有效值=220V、输出满载时，TOP22Y漏极和源极两端电压uDS的实验波形，如图3所示。可见开关频率约为100 kHz，uDS峰值电压略大于600V，其中尖峰振荡电压约200V，由瞬态电压抑制器Z1（选用P6KE200）限定，平台维持电压略大于400V，由Uo1折射电压叠加直流输入电压Ub确定。

图4为输出电压Uo1和Uo2的实验波形，其中有Uo1=+15V、Uo2=-15V。

该教学实验用控制电源研制后，由于体积重量小、使用方便[附注]。

5 小结

在电气类专业大学生进行教学实验和科技创新活动中，常需使用多个直流稳压电源来提供多路控制电压，这样会使得实验工作台拥挤、接插头过多、增加了实验步骤的繁琐。为此，本文采用反激式变换器电路结构和开关电源芯片TOP227Y，研制了一款有7路电压输出的教学实验用控制电源。该控制电源结构简单、体积重量小、外围元器件少、使用方便，已多次应用于本科生和研究生教学实验和科技创新活动中。

附注

已多次应用于本科生和研究生教学实验和科技创新活动中，包括：苏州大学机电工程学院、文正学院、应用电子技术学院、城市轨道学院电气类专业部分本科生的毕业设计，《电力电子技术》课程兴趣实验，苏州大学“国家大学生创新性实验计划”立项项目，江苏省高等学校大学生实践创新训练计划项目，苏州大学大学生课外学术科研基金项目，作者指导研究生的科研课题等。

参考文献

- 蒋星红. 苏州大学本科教学手册理工科分册（2013级使用）[M]. 苏州：苏州大学出版社，2013.

- Power Integrations company. TOP221-227, TOPSwitch-II Family, Three-terminal Off-line PWM Switch [EB/OL]. July, 2001.

- 香港科汇（亚太）有限公司盈丰分部. 离线式开关电源IC手册 [EB/OL ]. 2003-7.

作者简介

张友军（1970-），  男，安徽祁门人，博士，副教授，博士后，硕士生导师，研究方向为电力电子变换器及其控制技术。